薄膜X射线衍射仪操作规程

1.开启墙壁总电源。开启循环水电源。开启稳压电源（开启后5秒钟后，按下“RESET”）。

2.开启XRD设备电源。

3.开启计算机电源，进入XRD应用程序。

4.开启高压，拨High Voltage开关直到仪器顶上红灯亮。进入待测试状态。

样品放置

1. 放置样品前，还需要开启气泵电源。

2. 按外侧“OPEN DOOR”键解锁，手动开启玻璃舱门，将样品放入样品架吸住，关闭舱门锁好。取出样品时，先按“OPEN DOOR”键，手动开启舱门，取下样品，关闭舱门锁好。

测试谱线

1.软件中，选中所有参数并初始化。先点Requested后面方框，变成对号，然后点击Init drive。然后在程序界面中调整探测角度范围，扫描速度和步长。

2.将界面上所有值设为0，除Antis slit,设为0.2，absorber 设为(Auto)，检测器选用Path Finder-Vaiable slit。

3.放置样品（chi置90°），然后chi置0°。然后进行相应的测试扫描工作。

4.在程序界面上选合适的电压与电流，鼠标点左边“SET”键加高压。

5.再次检查参数设置，在参数设置正确的情况下，点“START”,开始采集谱线。

6.选择需要的XRD谱数据，先保存到硬盘，再光盘刻录导出数据（禁止用闪存）。

关机

1.先在计算机XRD应用程序里，将电压和电流降到最小，点击“SET”。

2.需等“3分钟”， 待灯丝冷却后，再逆时针旋动高压拨杆，关高压。

3.再等“10分钟”，待高压部件冷却后，断开仪器电源（仪器右下方外侧，绿色圆钮上面的红色圆钮），指示灯灭掉。关闭稳压电源。关闭循环水电源。

4.关闭计算机XRD应用程序，关闭计算机。关闭墙壁大闸电源。

注意事项

1.每组样品测试完毕后，取下样品后，chi置0°。

2.如后面没人继续测试，务必先将高压和电流降低，并按“SET”执行！

3.如果设备超过半个月没有使用，则需要先对设备灯丝进行老化处理后，才可以进行测试。

4.仪器下方两边外侧，大的红色按钮为紧急情况保护按钮，非紧急情况下不要按下。

5.每隔3个月，检查仪器内部冷却水箱水位，根据需要，补充添加蒸馏水。

6.实验室温度限定在25±5℃，相对湿度小于60% 。