操作流程

飞秒激光系统：

1. 系统预热，

2．mellinnia 泵浦激光器，调至4W以上输出，

3．调Tsunnami 飞秒种子激光，优化能量线宽（确保无直流连续激光出现），输出功率至400mW以上

4．开 merlin泵浦激光器，调至8W以上输出

5．调Spitfire飞秒放大级，优化宽化的激光输出，再压缩激光脉冲，输出200mW以上，

6．若使用OPA, Spitfire输出应在350mW以上

2300i光谱仪

1 探测器PI-CCD 液氮制冷，约50分钟，至-115oC

2 样品室低温台，ARS 8200低温制冷，至 5-10K

3 开启2300i控制器和CCD驱动电源

4 2300i 控制软件 winspec 开

5调整光路，优化入射探测光入射量

6调整CCD快门时间，光栅中心波长

7测试

8关闭流程：关闭软件，依次关闭激光系统，ARS 8200, 2300i控制器和CCD驱动电源，

注意事项：

1．飞秒激光系统水冷不能中断，环境温度波动不超+1.5 oC

2．2300i入射光狭缝不能过大。会损坏CCD.

3．温度保持在20 oC

仪器维护：

1．Spitfire 系统要时常优化

2．Merlin激光器泵蒲灯注意检测，以免过寿命爆掉

3．出现故障，必须与技术人员联系。不得自行处理