粉末X射线衍射仪操作规程

1.开启墙壁总电源。开启循环水电源。开启稳压电源（等5秒钟后，按下“RESET”）。

2. 开启XRD设备电源。

3. 开启计算机电源，进入XRD应用程序。

4．开启X射线发生器高压，进入待测试状态。

样品放置、取出

1.严格按照规定制样，样品高度与样品台高度一致，压平，保持样品表面光洁平整。

2.按外侧“OPEN DOOR”键解锁，手动开启玻璃舱门，将样品台放入样品支架卡住，关闭舱门锁好。取出样品时，先按“DOOR OPEN”键，手动开启舱门，按下样品支架后面拨片，样品台及样品支架自动下落，取下样品台，关闭舱门锁好。

测试谱线

1.先初始化驱动操作。先点Requested后面方框，然后点击Init drive。然后在程序界面中调整探测角度范围，扫描速度和步长。

2.根据测试需要，选择合适宽度的狭缝。低于10度，须换最小狭缝。

3.在程序界面上选合适的电压与电流，鼠标点左边“SET”键加高压。

4. 在参数设置正确的情况下，点“START”,开始采集谱线。

5.选择需要的XRD谱数据，先保存到硬盘，再光盘刻录导出数据。

关机

1.先在计算机XRD应用程序里，将电压和电流降到最小，点击“SET”。

2.需等“3分钟”， 待灯丝冷却后，再逆时针旋动高压拨杆，关高压。

3.再等“10分钟”，待高压部件冷却后，断开仪器电源（仪器右下方外侧，绿色圆钮上面的红色圆钮），指示灯灭掉。关闭稳压电源。关闭循环水电源。

4.关闭计算机XRD应用程序，关闭计算机。关闭墙壁大闸电源。

注意事项

1.XRD粉末仪的样品支架，在没有放样品台的时候不要向上推！取样品时，不能往下拽样品支架！

2.每组样品测试完毕后，如后面没人继续测试，务必先将高压和电流降低，并按“SET”执行！

3.当探测角度下限小于10度时，需要换小宽度的狭缝后方可测试。

4.如果设备超过半个月没有使用，则需要先对设备灯丝进行老化处理后，才可以进行测试。

5.仪器下方两边外侧，大的红色按钮为紧急情况保护按钮，不是紧急情况下不要按下。

6.实验室温度限定在25±5℃，相对湿度小于60% 。