原子力扫描显微镜（Multimode 8）操作规程

打开总电源（位于地上插线板）。

先打开计算机电源。

打开显微镜电源。

打开控制器面板电源（后面板）。

放样及测试

利用操作台上的“UP”钮，探针抬升，拉开样品台与探针之间的距离。

取下HEAD，卸下样品台。将样品固定到样品台，然后装上样品台。

调HEAD激光对中，把光束调到悬臂末端，再把HEAD放回去。

打开软件“Nanoscope 8.5”，选择相应探针模式。

调整显微镜焦距，找到清晰的探针像。

调整显微镜位置以及工作台位置，使探针位于图像的正中间。

利用操作台上的“DOWN”钮，使探针逐渐接近样品表面。

执行菜单栏“TUNE”。

按下软件里的“ENGAGE”钮，扫描样品表面图像。

调整相应参数，获得清晰的图像。

按下软件里的“CAPTURE”钮，保存相应的图像数据。

按下软件里的“WITHDRAW”钮，停止扫描，退出软件。

利用操作台上的“UP”钮，拉开样品台与探针之间的距离。

卸下样品台，取下样品。

仪器保养及注意事项

样品台上的“UP”和“DOWN”是指探针头up和down。

工作温度范围：15°C – 25°C。

工作湿度范围：30% – 60 % 。