## 科研5个课题
华大智造/长光华大科技创新基金课题
序号 | 项目名称 | 项目申报人 | 团队人员名单 | 项目来源 | 项目简介（200字以内） | 项目研究内容与要求（300以内字数） | 预期达到的成效（200以内字数） | 成果形式 | 申请人条件 | 研究年限 | 备注
1 | 显微镜图像拼接算法研究 |  |  | 单位：长光华大 | 在数字病理应用领域，显微镜采集的单视场图像需要通过拼接的方式合成为一张全视场图像。传统的图像拼接方法是根据步进式的路径位置，预先计算出每个图像在全视场图像的位置，进行几何拼接。相邻视场的图像拼接偏差是通过高精度运动平台的定位精度满足的用户需求。这种方式对工件台的运动精度要求高。因此需要一种拼接方法可以保证在低精度低成本的运动平台控制下，通过算法配准的方式减少拼接误差。 | 对于显微镜拍摄的芯片有两种，硅基芯片和玻片芯片；拍摄硅基芯片的工况下，有组织的区域图像纹理复杂，背景区域图像有信号很弱的trackline图像纹理；拍摄玻片的工况下，有组织的区域图像纹理复杂，背景区域无图像纹理； 需要针对上述工况开发一种图像拼接算法可在扫图的过程中，同步完成图像的拼接，最后生成一种全视场图像，全视场图像的尺寸没有限制，可生成超大分辨率的图像，如80000*80000的彩色图像，或着更大。 | 在现有的计算平台下，满足200ms时间内完成所有的图像拼接计算； 单视场图像为3040*2660pixel的黑白或彩色图像;图像位数8位或16位。 实现效果相邻图像拼接误差小于1pixel,观察无明显拼接痕迹； 输出的拼接图像格式为无压缩Tiff格式，可用第三方软件打开浏览查看； | 《显微镜图像拼接算法的技术方案》； 《显微镜图像拼接算法的测试报告》； 算法的源代码及测试程序。 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
2 | 应用在基因测序成像的傅里叶叠层算法开发 |  |  | 单位：长光华大 | 基因测序过程中，图像的信噪比随着cylce的不断增加会比逐渐降低。作为超分辨成像技术的一种，傅里叶叠层成像技术（FPM）空间域与傅里叶域交替更新的机制，能够充分利用多幅低分辨率图像在频域重叠区域中所包含的冗余信息。使其算法在低信噪比条件下具有鲁棒性。本课题旨在使用FPM技术在提升测序图像分辨率的同时，提高重建图像的信噪比。 | 结构光显微照明技术（SIM）使用余弦结构光对样本进行调制。对采集到的低分辨率图像进行算法重建，最终实现至多2倍分辨率的提升。然而SIM算法对信噪比敏感。在低信噪比测序图像的重建过程中，算法易放大噪声并产生重构伪影，严重影响碱基识别准确性。在本项目中使用余弦结构光的编码方式获取原始低分辨率图像，应用叠层算法对采集到的图像实现测序图像高分辨率、高信噪比的重构，并针对测序图像特性设计目标更新函数进一步提高对噪声的鲁棒性。 | 在结构光照明模式下采集多幅低分辨率编码图像，根据采集到的图像能够进行测序图像的高分辨率恢复。通过该方法，实现重建图像分辨率相较于宽场成像≥1.5 倍的提升；重建图像信噪比优于现有结构光照明显微（SIM）重建算法； | 《应用在基因测序成像的傅里叶叠层算法的技术方案》，《应用在基因测序成像的傅里叶叠层算法的测试报告》；叠层算法的源代码以及测试程序 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
3 | NA1.2(浸水)视场1.2mm荧光显微物镜光学设计 |  |  | 单位：长光华大 | 高 NA 大视场显微物镜是高通量光学成像系统的核心器件，其性能直接决定成像分辨率与检测通量。项目将设计 NA≥1.2、视场直径≥1.2mm 的高性能物镜，可适配荧光成像等检测场景，提高系统检测通量，降低试剂及芯片成本。 | 平场复消色差显微物镜设计面向高通量荧光成像需求，需在光学性能、材料选择、机械尺寸及环境适应性等方面满足以下核心要求： 1、光学性能：需同时实现大视场与高数值孔径（NA），并在要求光谱范围内达到衍射极限成像质量； 2、材料要求：所有光学材料透过率≥0.97/10mm@420nm； 3、工作距要求：工作距离设计名义值0.11mm,无盖玻片，物镜与浸没液体光学界面为平面，物方空间浸没液体为水； 4、环境适应性：工作环境温度为20.5℃±2.5℃，在该温区内光学性能不下降； 5、设计不允许使用非球面；光学元件符合行业目前实际加工工艺。 | 1、物方视场：无渐晕圆视场，视场直径≥1.2mm。 2、全视场波像差设计值≤0.05λRMS@420nm-600nm，≤0.03λ@632.8nm； 3、数值孔径：在视场范围内任意视场点下，NA≥1.2； 4、全视场畸变≤1000nm； 5、焦距名义值为10mm@632.8nm； 6、光学长度＜120mm； | 项目研究报告；设计数据及公差分析报告。 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
4 | 高光谱眼底成像光谱解混方法与视网膜血氧饱和度定量检测研究 |  |  | 单位：长光华大 | 视网膜血氧饱和度是糖尿病视网膜病变、青光眼等眼病的早期核心诊断指标。快照式高光谱成像可毫秒级单次曝光完成眼底光谱采集，抑制运动伪影，是眼底血氧定量检测的临床前沿技术。但眼底多层组织光子散射导致像素光谱混叠，传统解混方法易受环境、先验光谱精度影响，在快照式低信噪比场景下血氧定量误差显著，亟需研发适配该场景的高精度光谱解混算法，实现血氧饱和度精准定量。 | 研究内容主要包括：1）系统梳理面向眼底血氧检测的高光谱解混算法发展脉络与研究进展，明确主流算法的核心原理、技术特色与优劣势，剖析领域现存核心技术瓶颈，重点评估各类算法在快照式高光谱眼底成像场景的适配性，并形成专项调研报告；2）构建血氧定量计算模型，校正光程、散射等带来的系统误差；3）研发适配快照式眼底高光谱数据的高精度解混算法，实现血液与背景光谱的精准分离。 | 研发适配快照式眼底高光谱成像的高鲁棒性光谱解混与血氧定量算法，消除眼底背景光谱混叠干扰，实现视网膜动静脉血氧饱和度精准定量。算法需满足：血氧结果符合生理参考范围，同受试者短周期连续成像的相同血管段血氧值，重复测量平均标准偏差≤5%。可提升眼底血氧检测精度，为眼病早诊提供核心技术支撑，适配对应成像系统开发。 | 《眼底血氧检测高光谱解混算法研究进展与快照式场景适配性报告》；《高光谱眼底成像光谱解混与血氧定量算法技术方案》；解混与血氧计算算法的源代码及可执行测试程序。 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
5 | 0CT与眼底照相一体化光学设计 |  |  | 单位：长光华大 | OCT（光学相干断层扫描）与眼底照相机是眼科疾病诊断中的两大核心成像设备。眼底相机提供二维、大视野、彩色或伪彩的眼底表面形态图像，利于观察血管、视盘、黄斑等整体结构，定位病变；而OCT提供三维、高分辨率、断层图像，能清晰显示视网膜各层结构（如神经纤维层、感光细胞层）、脉络膜，精确测量厚度，诊断青光眼、黄斑疾病等。目前这两种技术大多是分体式设备，导致检查流程繁琐、设备成本高、患者配合负担大。本项目旨在通过一体化光学设计，将OCT与眼底照相系统集成于同一光路平台中，实现一次采集的多模态成像，提升检查效率与诊断一致性，为临床提供更便捷、高效的眼科影像解决方案。 | 研究内容主要包括：1）分析OCT与眼底照相的光学系统兼容性与光路整合方案；2）设计一体化成像与照明光路，考虑共用组件以实现系统小型化与轻量化；3）优化成像参数，确保OCT轴向分辨率、横向分辨率、扫描宽度与眼底照相视场、分辨率等满足行业标准或者国标；4）眼底相机与OCT的照明系统杂散光优化效果较好；5）可实现±15D屈光度的患者的眼底检测。 | 实现OCT与眼底相机的一体化光学系统，可在一次检查中快速获取多层视网膜断层图与高清眼底图像，提升诊断效率与一致性。预计系统体积较传统分体设备有所减小，并且满足临床诊断需求。 眼底相机模块指标：分辨率要求中心分辨率≥60lp/mm,/，r/2视场分辨率≥40lp/mm，r视场分辨率≥25lp/mm。视场角≥45°，屈光度补偿调焦范围不小于-15D～+15D，照明均匀性≥0.8 OCT模块指标：横向分辨率≤30μm，轴向分辨率≤15μm，轴向范围≥1.5mm，视场角≥20°。 | 《OCT与眼底照相一体化光学设计方案》与 仿真结果，OCT与眼底相机性能、参数、杂散光消除等的分析报告 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月